## Input
Input parameter - Hand grip dynamometer (CZL 601 80 kg + HX711)
Legenda: sel BIRU dengan latar KUNING = input yang boleh diubah. Semua sheet lain berisi rumus dan ikut berubah. Sumber: DS-LC1 dan DS-HX1 di ds-library.md ([4]-[6] load cell, [2] Avia).
Parameter | Nilai | Satuan | Sumber / catatan
Sensitivitas load cell (S) | 2 | mV/V | Eagle Weigh [5]: 2,0 +-0,15 mV/V; nominal
Kapasitas load cell | 80 | kg | Eagle Weigh [5]
Beban maksimum yang dipakai | 70 | kgf | Asumsi proyek: pria muda maks sekitar 59 kgf (Gotthelf) + margin
Beban genggam tipikal (untuk % galat) | 30 | kgf | Wanita 20-24 th rata-rata 31,7 kgf (Gotthelf)
Resistansi masukan jembatan | 400 | ohm | GJ Impex [6]: 400 +-10; vendor 401 +-10; ukur saat tiba
Tegangan eksitasi E+ (V_exc) | 5 | V | Ukur di papan. Papan cacat: sekitar 4,3 V pada catu 5 V; catu 3,3 V: isi 3,3
AVDD HX711 | 5 | V | Ukur; harus sama dengan catu modul
Gain kanal A | 128 | - | Avia [2]: 128 atau 64
Noise masukan 10 SPS | 50 | nV rms | Avia [2], gain 128
Noise masukan 80 SPS | 90 | nV rms | Avia [2], gain 128
Laju data terpilih | 10 | SPS | 10 (bawaan papan) atau 80
Lebar kode ADC | 24 | bit | Avia [2]
Offset common-mode bawah | 1.2 | V | Avia: AGND + 1,2 V
Offset common-mode atas | 1.3 | V | Avia: AVDD - 1,3 V
Overload aman | 120 | % FS | GJ Impex [6] (konservatif; vendor 150)
Overload destruktif | 150 | % FS | GJ Impex [6] (konservatif; vendor 200)
Error gabungan | 0.03 | %RO | Eagle Weigh [5]: <= +-0,03 %RO
Creep (30 menit) | 0.025 | % FSO | GJ Impex [6]: <0,025 (vendor 0,0016 tidak dipakai)
Zero balance | 1 | % FS | GJ Impex [6]: <+-1
Toleransi sensitivitas | 0.15 | mV/V | Eagle Weigh [5]
Efek suhu load cell (nol dan span) | 0.03 | % FSO/10 C | GJ Impex [6]
Perubahan suhu selama pemakaian | 10 | C | Asumsi
Drift offset HX711 | 6 | nV/C | Avia [2]
Arus HX711 | 1.5 | mA | Avia [2]: < 1,5 mA
Percepatan gravitasi | 9.8066 | m/s^2 | Konstanta standar
Durasi tahan genggam | 4 | s | Asumsi protokol 3-5 s
Massa bagian housing yang membebani sel | 0.14 | kg | Asumsi dari estimasi sebelumnya (0,14 kg untuk 90 derajat); ganti dengan timbangan
Sudut kemiringan antara tare dan pakai | 90 | derajat | Skenario terburuk 90 atau 180
Jumlah pembacaan awal dibuang | 4 | sampel | Settling 400 ms pada 10 Hz

## Hitung
Perhitungan utama (semua rumus; ubah nilai di sheet Input)
Besaran | Nilai | Satuan | Rumus / arti
1. Sinyal jembatan
Keluaran jembatan pada skala penuh | 10 | mV | S x V_exc
Keluaran pada beban maksimum | 8.75 | mV | S x V_exc x F/F_rated (kgf dianggap sama dengan kg)
Sensitivitas absolut | 125 | nV/g | Pengubah noise ke gram
2. Rentang ADC
Skala penuh ADC (+-) | 19.5312 | mV | 0,5 x AVDD / gain
Pemakaian rentang pada kapasitas penuh | 0.512 | - | Saturasi jika > 1
Pemakaian rentang pada beban maksimum | 0.448 | -
Pemakaian pada overload aman | 0.6144 | -
Pemakaian pada overload destruktif | 0.768 | -
Status saturasi | AMAN | - | Pada overload destruktif
3. Common-mode
Titik tengah jembatan | 2.5 | V | Perkiraan: E+/2
Batas bawah | 1.2 | V | AGND + 1,2
Batas atas | 3.7 | V | AVDD - 1,3
Status | LULUS | -
4. Hitungan ADC (counts)
Hitungan pada kapasitas penuh | 4294967.296 | count | Pemakaian x 2^23
Faktor skala ideal | 53.6871 | count/g | Bandingkan dengan hasil kalibrasi
LSB ideal | 18.6265 | mg | Resolusi kuantisasi
5. Noise
Noise rms pada laju terpilih | 0.4 | g rms | nV / (nV/g)
Noise 10 SPS | 0.4 | g rms
Noise 80 SPS | 0.72 | g rms
Noise dalam count (laju terpilih) | 21.4748 | count rms
Noise puncak-ke-puncak (6,6 sigma) | 2.64 | g
Bit bebas-noise pada beban maksimum | 14.6945 | bit | log2(rentang / p-p)
6. Rata-rata dan waktu
Interval sampel | 100 | ms
Sampel selama tahan | 40 | sampel
Waktu pembuangan pembacaan awal | 400 | ms
Noise setelah rata-rata 1 s | 0.12649 | g rms | sigma/akar N; hanya jika noise putih
Noise setelah rata-rata selama tahan | 0.063246 | g rms
7. Margin beban
Beban maksimum / kapasitas | 0.875 | -
Batas aman mekanis | 96 | kgf | Konservatif
Margin terhadap batas aman | 1.3714 | x
Batas destruktif | 120 | kgf
Beban maksimum | 686.4655 | N | kgf x 9,80665
8. Daya dan arus
Arus eksitasi jembatan | 12.5 | mA | V/R
Arus total jembatan + HX711 | 14 | mA | Masukkan ke anggaran daya ESP32

## Kalibrasi
Kalibrasi: regresi linear massa terhadap hitungan ADC
Legenda: kolom A-B (biru, kuning) diisi dari uji kalibrasi. Data di bawah adalah CONTOH rekaan untuk memperlihatkan format, BUKAN hasil ukur. Hapus dan ganti dengan data Anda.
Massa (kg) | Hitungan ADC (rata-rata) | Prediksi (kg) | Residu (g)
0 | 120040 | -0.00079465 | -0.79465 | Hasil | Nilai | Satuan
5 | 388520 | 5.0001 | 0.13407 | Kemiringan (kg per count) | 1.8627e-05 | kg/count
10 | 657010 | 10.0012 | 1.249 | Faktor skala k | 0.018627 | g/count
15 | 925350 | 14.9996 | -0.42999 | Offset N0 (count pada 0 kg) | 120082.6615 | count
20 | 1193890 | 20.0016 | 1.6163 | R kuadrat | 1 | -
22 | 1301080 | 21.9982 | -1.7748 | Galat baku regresi | 1.428 | g
|  |  |  | Galat baku kemiringan (relatif) | 7.4239e-05 | -
|  |  |  | Count/g terukur | 53.686 | count/g
|  |  |  | Selisih dari faktor ideal (Hitung) | -0.00198% | -
Cara pakai: W(g) = (N - N0) x k. Tare menyetel N0 ulang sebelum tiap pengukuran. Titik di antara 3-5 massa mati, naik dan turun (histeresis).

## Galat
Anggaran galat (dalam gram pada kapasitas penuh)
Kolom "Masuk RSS" (biru, kuning): 1 = ikut digabung, 0 = dihapus oleh tare atau kalibrasi. Ubah sesuai prosedur.
Sumber galat | Besar (g) | Masuk RSS (1/0) | Dihapus oleh | Catatan
Error gabungan load cell | 24 | 1 | - | Linearitas + histeresis + repeatabilitas; nilai Eagle Weigh
Zero balance | 800 | 0 | Tare | Offset awal
Toleransi sensitivitas | 6000 | 0 | Kalibrasi | +-0,15/2,0 = 7,5% dari skala
Efek suhu load cell | 24 | 1 | - | Nol + span, kasus terburuk
Drift offset HX711 | 0.48 | 1 | - | nV/C x dT / (nV/g)
Noise HX711 (laju terpilih) | 0.4 | 1 | - | 1 sigma
Creep selama 30 menit | 20 | 0 | Durasi tahan beberapa detik | Tidak relevan untuk genggam 3-5 s; relevan untuk beban kalibrasi lama
Efek kemiringan housing | 140 | 0 | Tare pada postur akhir | m x (1 - cos teta)
Gabungan RSS (yang ikut) | 33.9469 |  |  | Akar jumlah kuadrat
Gabungan sebagai % kapasitas | 0.04243%
Gabungan pada beban tipikal (% pembacaan) | 0.1132% |  |  | Beban tipikal dari Input
Gabungan pada beban maksimum (% pembacaan) | 0.0485%
Catatan: ini batas bawah ketidakpastian. Massa kalibrasi, pemasangan, dan beban off-centre menambah galat dan harus diukur.